Jobstvogt Esser, Nils

Schwarz, Oliver								22.12.2004

Versuch 56									Gruppe 1

Ziel der Versuchs:

Ein Pirani-Wärmeleitvakuummeter soll mit Hilfe eines McLeod Vakuummeters kalibriert werden.

Theoretische Grundlagen:

Es gibt verschiedene Druckmessgeräte. Generell wird zwischen Manometern und Vakuummetern unterschieden, wobei mit Manometern Drücke über 1 mbar und mit Vakuummetern Drücke unter 1 mbar gemessen werden.

Ein weit verbreitetes Manometer ist das Quecksilber U-Rohr-Manometer. Ist eine Seite des U-Rohres verschlossen, so kann man mit ihm absolute Drücke zwischen 10 und 1000 mbar messen. Sind jedoch beide Schenkel offen, so dient es zur Differenzdruckmessung.

Eine Möglichkeit Drücke unter 10 mbar mit einem U-Rohr-Manometer zu messen ist, das Quecksilber als Sperrflüssigkeit zu ersetzten. Füllt man beispielsweise Öl, welches eine ca. 15 mal geringere Dichte als Quecksilber hat, in das U-Rohr, so wird dadurch auch die Genauigkeit 15 mal größer. Da dann jedoch beide Schenkel ca. 10m hoch sein müssten um einen Druckbereich von 1 bis 1000 mbar abzudecken, wird ein solches U-Rohr-Manometer nur für Drücke zwischen 1 und 100 mbar eingesetzt.

Generell eignen sich als Sperrflüssigkeiten vor allem Stoffe, die einen sehr geringen Dampfdruck haben, da sonst ein Teil der Flüssigkeit in die Dampfphase übergehen und die Messung verfälschen würde.

Kompressionsvakuummeter nach McLeod funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Auch hier wird der Druck anhand des Standes einer Sperrflüssigkeit (Quecksilber) abgelesen. Um jedoch ein sichtbares Ergebnis zu erhalten wird ein Vakuum eingeschlossen und um einen großen Faktor (ca. 1000) komprimiert.

Ein solches Kompressionsvakuummeter hat jedoch auch 2 Nachteile. Da ein bestimmtes Volumen eingeschlossen und Komprimiert werden muss liefert das Vakuummeter keine kontinuierliche Druckanzeige, sondern für jede neue Messung muss erneut ein Volumen komprimiert werden.

Außerdem eignet sich ein McLeod Vakuummeter nur zur Druckmessung von Gasen die bei Kompression nicht flüssig werden. Kondensiert das eingeschlossene Gas, so wäre eine Druckmessung nicht mehr möglich.

Konstruktionsbedingt ist die Skala auf einem McLeod Vakuummeter quadratisch. Das kommt daher, dass, wenn das Volumen des eingeschlossene Gases in der Kapillare halbiert wird, sich der Druck nach Boyle-Mariotte verdoppelt  ( p x v = const. )

Pirani-Wärmeleitvakuummeter messen den Druck eines Gases aufgrund der Energiemenge, die ein Gas von einem Draht (A) zu der Oberfläche eines Kolbens (B) transportiert. Dabei lassen sich nur bestimmte Druckbereicht erfassen, und zwar solche, bei der die mittlere freie Weglänge noch über den Gefäßdimensionen liegt. Trifft dies nicht zu, so stoßen die Gasteilchen sich gegenseitig und transportieren dadurch die Wärme nicht mehr ausschließlich über die Kolbenwand ab. Eine Druckmessung würde sehr ungenau werden. Auch zu kleine Drücke können mit einem Pirani nicht gemessen werden, da ab einem bestimmen Druck nicht mehr genügend Teilchen für den Wärmetransport vorhanden sind. In diesem Fall gewinnt der ansonsten vernachlässigbare Energieverlust durch Wärmestrahlung und an den Berührpunkten des Drahtes mit dem Kolben an Bedeutung, wodurch der gemessene Wärmeabtransport höher ist als er dem Druck nach sein sollte. Außerdem muss ein Pirani-Wärmeleitvakuummeter für jeden Gas einzeln kalibriert werden. Das kommt daher, das verschiedene Gase die Wärmenergie verschieden gut abtransportieren. Sowohl die Masse der Teilchen, die für die mittlere Geschwindigkeit von Bedeutung ist, als auch die Anzahl der Freiheitsgrade, die angibt, wie viel Energie ein Teilchen aufnehmen kann, beeinflussen den Wärmeabtransport.

Der Druck wird nun über den Wiederstand des Metalldrahtes, der von seiner Temperatur abhängig ist, gemessen. Dies geschieht mit Hilfe einer Wheatstone´schen Brücke, in die der Draht integriert ist.

Auswertung:

Setzt man den Logarithmus des mit dem McLeod gemessenen Drucks gleich Xi und die Dezimalwerte des mit dem Pirani gemessenen Drucks gleich Yi, so ergeben sich folgende Werte:

N=20

( (Xi)= -18,25

( (Yi)= 72,75

( (Xi*Yi)= -36,76

( (Xi²)= 30,96

( (Yi²)= 326,3

(( (Xi))² = 333,1

(( (Yi))² = 5292,6

Die Werte für m und b in der Regressionsgrade mit der allgemeinen Formel y = m *x +b berechnen sich wie folgt:

m = ((N*((XiYi))-(((Xi)*((Yi))) / ((N*((Xi²)*(((Xi)²))

= 2,07

b =  ((((Xi²)*(((Yi))-(((Xi)((Xi*Yi)) / (N*((Xi²)-(((Xi))²)

= 5,53

Daraus folgt, dass Die Regressionsgrade die Gleichung y = 2,07*x + 5,53 hat. (siehe Zeichnung)

Mit Hilfe der Fehlerquadratsumme S, die über die Formel S = (( m* Xi + b – Yi)² berechnet wird, kann man nun auch die Standartabweichung ( berechnen.

( = Wurzel(S / (N-2)). Für S erhält man den Wert 0,347 und für die Standartabweichung ( den Wert 0,139

Mit Hilfe der oben genannten Werte kann man nun auch den Korrelationskoeffizienten r berechnen. Dies geschieht nach der Formel:

r =  (N*(((Xi*Yi)) – (((Xi*Yi))² / ((N*((Xi²)-(((Xi))²))*((N*((Yi²))-(((Yi))²)

= 0,964

Auf die gleiche Weise lassen sich die Steigung m und der y-Achsenabschnitt b sowie ihre Fehler für den 2. Graphen berechnen.

N=20

( (Xi)= -18,25

( (Yi)= -18,82

( (Xi*Yi)= 29,51

( (Xi²)= 30,96

( (Yi²)= 28,40

(( (Xi))² = 333,1

(( (Yi))² = 354,2

m 		= 0,8624

b		= -0,154

S		= 0,05354

(	 	= 0,05454

Mit Hilfe dieser Werte lässt sich nun die Regressionsgrade aufstellen. Sie hat die Gleichung y=0,862 *x - 0,154

Der Korrelationskoeffizient r für den 2. Graphen beträgt 0,995

Allgemein lässt sich sagen, dass das Piranivakuummeter nur bis zu einem Druck von ca. 1 mbar eingesetzt werden sollte. Wie man am 2. Graphen erkennt übereinstimmen die gemessenen Drücke vom Pirani und dem McLeod ab diesem Druck nicht mehr. Das der Fehler beim McLeod liegt ist dabei unwahrscheinlich, da man mit dem McLeod grade bei Drücken dieser Größe ein sehr genaues Messergebnis erhält.

Der Graph lässt auch vermuten, das Drücke unter 10-2 mbar mit dem Pirani nicht sinnvoll ermittelt werden können. In diesem Druckbereich ist jedoch das McLeod-Vakuummeter ungenauer, so dass beim ablesen des Drucks erheblich Fehler aufgetreten sein können. Dies spiegelt sich auch in den Fehlergrenzen wieder.

Das man mit dem Piranivakuummeter oberhalb von 1mbar nicht mehr genau messen kann, lässt sich auch sehr leicht nachvollziehen. Luftteilchen haben bei Standartbedingungen in etwa eine mittlere freie Weglänge von 10-7m. Bei 1mbar beträgt die mittlere freie Weglänge 10-4m, also 0,1mm. Ist der Draht im Piranivakuummeter also 0,1mm von der Kolbenwand entfernt, so überschreitet die mittlere freie Weglänge bei Drücken von über 1mbar die Gefäßdimension, wodurch die Messung an Genauigkeit verliert.

Anhang:

1) Ergebnisse der Messungen (Druck P immer in mbar)

| Messung | P(McLoed) | P(Pirani) | Log(p(McLoed)) | Log(p(Pirani)) | P Dezimal (Pirani) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,003 | 0,006 | -2,522878745 | -2,22184875 | 0,65 |
| 2 | 0,006 | 0,008 | -2,22184875 | -2,096910013 | 0,85 |
| 3 | 0,009 | 0,01 | -2,045757491 | -2 | 1,2 |
| 4 | 0,015 | 0,02 | -1,823908741 | -1,698970004 | 1,8 |
| 5 | 0,02 | 0,03 | -1,698970004 | -1,522878745 | 2,1 |
| 6 | 0,035 | 0,04 | -1,455931956 | -1,397940009 | 2,55 |
| 7 | 0,05 | 0,05 | -1,301029996 | -1,301029996 | 2,7 |
| 8 | 0,06 | 0,06 | -1,22184875 | -1,22184875 | 2,95 |
| 9 | 0,075 | 0,07 | -1,124938737 | -1,15490196 | 3,1 |
| 10 | 0,1 | 0,08 | -1 | -1,096910013 | 3,25 |
| 11 | 0,13 | 0,1 | -0,886056648 | -1 | 3,5 |
| 12 | 0,25 | 0,2 | -0,602059991 | -0,698970004 | 4,25 |
| 13 | 0,35 | 0,3 | -0,455931956 | -0,522878745 | 4,6 |
| 14 | 0,53 | 0,4 | -0,27572413 | -0,397940009 | 4,95 |
| 15 | 0,65 | 0,5 | -0,187086643 | -0,301029996 | 5,15 |
| 16 | 0,85 | 0,6 | -0,070581074 | -0,22184875 | 5,4 |
| 17 | 0,97 | 0,68 | -0,013228266 | -0,167491087 | 5,5 |
| 18 | 1,2 | 0,8 | 0,079181246 | -0,096910013 | 5,7 |
| 19 | 1,4 | 1 | 0,146128036 | 0 | 5,9 |
| 20 | 2,7 | 2 | 0,431363764 | 0,301029996 | 6,65 |

2a) Fehlergrenzen des McLeod Vakuummeters

| Messung | Mögliche Abweichung in mbar | P(min) | P(max) | Log(p(min)) | Log(p(max)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | -3 | -2,3010 |
| 2 | 0,001 | 0,005 | 0,007 | -2,3010 | -2,1549 |
| 3 | 0,001 | 0,008 | 0,01 | -2,0969 | -2 |
| 4 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | -2 | -1,6989 |
| 5 | 0,005 | 0,015 | 0,025 | -1,8239 | -1,6021 |
| 6 | 0,005 | 0,03 | 0,04 | -1,5229 | -1,3979 |
| 7 | 0,003 | 0,047 | 0,053 | -1,3279 | -1,2757 |
| 8 | 0,005 | 0,055 | 0,065 | -1,2596 | -1,1879 |
| 9 | 0,005 | 0,07 | 0,08 | -1,1549 | -1,0969 |
| 10 | 0,005 | 0,095 | 0,105 | -1,0223 | -0,979 |
| 11 | 0,01 | 0,12 | 0,14 | -0,9208 | -0,8539 |
| 12 | 0,02 | 0,23 | 0,27 | -0,6383 | -0,5686 |
| 13 | 0,02 | 0,33 | 0,37 | -0,4819 | -0,4318 |
| 14 | 0,03 | 0,5 | 0,56 | -0,3010 | -0,2518 |
| 15 | 0,03 | 0,62 | 0,68 | -0,2076 | -0,1675 |
| 16 | 0,03 | 0,82 | 0,88 | -0,0862 | -0,0555 |
| 17 | 0,03 | 0,94 | 1 | -0,0269 | 0 |
| 18 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 0,0414 | 0,1139 |
| 19 | 0,1 | 1,3 | 1,5 | 0,1139 | 0,1761 |
| 20 | 0,05 | 2,65 | 2,75 | 0,4232 | 0,4393 |

2b) Fehlergrenzen des Pirani-Wärmeleitungsvakuummeter

| Messung | Mögliche Abweichung in mbar | P(min) | P(max) | Log(p(min)) | Log(p(max)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0003 | 0,0057 | 0,0063 | -2,2441 | -2,2007 |
| 2 | 0,0005 | 0,0075 | 0,0085 | -2,1249 | -2,0706 |
| 3 | 0,0005 | 0,0095 | 0,0105 | -2,0223 | -1,979 |
| 4 | 0,002 | 0,018 | 0,022 | -1,7447 | -1,6576 |
| 5 | 0,005 | 0,025 | 0,035 | -1,6021 | -1,4559 |
| 6 | 0,005 | 0,035 | 0,045 | -1,4559 | -1,3468 |
| 7 | 0,005 | 0,045 | 0,055 | -1,3468 | -1,2596 |
| 8 | 0,005 | 0,055 | 0,065 | -1,2596 | -1,1871 |
| 9 | 0,006 | 0,064 | 0,076 | -1,1938 | -1,1192 |
| 10 | 0,01 | 0,07 | 0,09 | -1,1549 | -1,0458 |
| 11 | 0,008 | 0,092 | 0,108 | -1,0362 | -0,9666 |
| 12 | 0,01 | 0,19 | 0,21 | -0,721 | -0,6778 |
| 13 | 0,02 | 0,28 | 0,32 | -0,5528 | -0,4949 |
| 14 | 0,02 | 0,38 | 0,42 | -0,4202 | -0,3768 |
| 15 | 0,02 | 0,48 | 0,52 | -0,3188 | -0,2840 |
| 16 | 0,02 | 0,58 | 0,62 | -0,2366 | -0,2076 |
| 17 | 0,02 | 0,66 | 0,7 | -0,1805 | -0,1549 |
| 18 | 0,03 | 0,77 | 0,83 | -0,1135 | -0,0809 |
| 19 | 0,03 | 0,97 | 1,03 | -0,0132 | 0,0128 |
| 20 | 0,05 | 1,95 | 2,05 | 0,2900 | 0,3118 |

Die Fehlertoleranz für die Dezimalskala des Piranivakuummeters beträgt pauschal 0.05

Daten des 1. Graphen

| Messung | Xi | Yi | Xi² | Yi² | Xi*Yi | Fehlerquadrat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2,5229 | 0,6500 | 6,3649 | 0,4225 | -1,6399 | 0,106715 |
| 2 | -2,2218 | 0,8500 | 4,9366 | 0,7225 | -1,8886 | 0,007644 |
| 3 | -2,0458 | 1,2000 | 4,1851 | 1,4400 | -2,4549 | 0,009342 |
| 4 | -1,8239 | 1,8000 | 3,3266 | 3,2400 | -3,2830 | 0,002578 |
| 5 | -1,6990 | 2,1000 | 2,8865 | 4,4100 | -3,5678 | 0,009197 |
| 6 | -1,4559 | 2,5500 | 2,1197 | 6,5025 | -3,7126 | 0,002510 |
| 7 | -1,3010 | 2,7000 | 1,6927 | 7,2900 | -3,5128 | 0,013433 |
| 8 | -1,2218 | 2,9500 | 1,4929 | 8,7025 | -3,6045 | 0,000752 |
| 9 | -1,1249 | 3,1000 | 1,2655 | 9,6100 | -3,4873 | 0,005644 |
| 10 | -1,0000 | 3,2500 | 1,0000 | 10,5625 | -3,2500 | 0,032400 |
| 11 | -0,8861 | 3,5000 | 0,7851 | 12,2500 | -3,1012 | 0,026388 |
| 12 | -0,6021 | 4,2500 | 0,3625 | 18,0625 | -2,5588 | 0,000067 |
| 13 | -0,4559 | 4,6000 | 0,2079 | 21,1600 | -2,0973 | 0,003612 |
| 14 | -0,2757 | 4,9500 | 0,0760 | 24,5025 | -1,3648 | 0,001804 |
| 15 | -0,1871 | 5,1500 | 0,0350 | 26,5225 | -0,9635 | 0,003802 |
| 16 | -0,0706 | 5,4000 | 0,0050 | 29,1600 | -0,3811 | 0,005474 |
| 17 | -0,0132 | 5,5000 | 0,0002 | 30,2500 | -0,0728 | 0,003247 |
| 18 | 0,0792 | 5,7000 | 0,0063 | 32,4900 | 0,4513 | 0,004688 |
| 19 | 0,1461 | 5,9000 | 0,0214 | 34,8100 | 0,8622 | 0,017397 |
| 20 | 0,4314 | 6,6500 | 0,1861 | 44,2225 | 2,8686 | 0,090011 |
| Sum | -18,2511 | 72,7500 | 30,9559 | 326,3325 | -36,7588 | 0,346705 |
| Sum² | 333,1030 | 5292,5625 | 958,2702 | 106492,9006 | 1351,2095 |  |

Daten des 2. Graphen

| Messung | Xi | Yi | Xi² | Yi² | Xi*Yi | Fehlerquadrat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -2,5229 | -2,2218 | 6,3649 | 4,9366 | 5,6055 | 0,011639 |
| 2 | -2,2218 | -2,0969 | 4,9366 | 4,3970 | 4,6590 | 0,000718 |
| 3 | -2,0458 | -2,0000 | 4,1851 | 4,0000 | 4,0915 | 0,006681 |
| 4 | -1,8239 | -1,6990 | 3,3266 | 2,8865 | 3,0988 | 0,000782 |
| 5 | -1,6990 | -1,5229 | 2,8865 | 2,3192 | 2,5873 | 0,009276 |
| 6 | -1,4559 | -1,3979 | 2,1197 | 1,9542 | 2,0353 | 0,000136 |
| 7 | -1,3010 | -1,3010 | 1,6927 | 1,6927 | 1,6927 | 0,000626 |
| 8 | -1,2218 | -1,2218 | 1,4929 | 1,4929 | 1,4929 | 0,000200 |
| 9 | -1,1249 | -1,1549 | 1,2655 | 1,3338 | 1,2992 | 0,000946 |
| 10 | -1,0000 | -1,0969 | 1,0000 | 1,2032 | 1,0969 | 0,006482 |
| 11 | -0,8861 | -1,0000 | 0,7851 | 1,0000 | 0,8861 | 0,006702 |
| 12 | -0,6021 | -0,6990 | 0,3625 | 0,4886 | 0,4208 | 0,000663 |
| 13 | -0,4559 | -0,5229 | 0,2079 | 0,2734 | 0,2384 | 0,000591 |
| 14 | -0,2757 | -0,3979 | 0,0760 | 0,1584 | 0,1097 | 0,000038 |
| 15 | -0,1871 | -0,3010 | 0,0350 | 0,0906 | 0,0563 | 0,000205 |
| 16 | -0,0706 | -0,2218 | 0,0050 | 0,0492 | 0,0157 | 0,000049 |
| 17 | -0,0132 | -0,1675 | 0,0002 | 0,0281 | 0,0022 | 0,000004 |
| 18 | 0,0792 | -0,0969 | 0,0063 | 0,0094 | -0,0077 | 0,000125 |
| 19 | 0,1461 | 0,0000 | 0,0214 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000783 |
| 20 | 0,4314 | 0,3010 | 0,1861 | 0,0906 | 0,1299 | 0,006893 |
| Sum | -18,2511 | -18,8193 | 30,9559 | 28,4044 | 29,5105 | 0,053538 |
| Sum² | 333,1030 | 354,1652 | 958,2702 | 806,8076 | 870,8667 |  |